## CT室
CT室防辐门参数
序号 | 产品名称 | 规 格 | 参 数 | 公司资质要求
1 | 防辐射电动防护门 | 规格1500*2100、 | 1、施工部位:7号楼CT室 2、门洞尺寸1500×2100mm，门扇防护尺寸:1800x2250mm、防护铅当量4mmpb； 3、材质及工艺:门体采用25×38×2.5mm方钢钢焊接间距300×300mm钢结构龙骨架，满焊，焊点打磨平整，焊口防锈处理，内衬防护材质采用4mmpb纯度99.996%电解纯铅板，前后各一层5mm胶合阻燃板封面，内充填阻燃、隔热、保温棉材料、冷压粘合技术工艺制作，面板1.2mm厚304#防指纹拉丝不锈钢不锈钢板，表面无钉孔，1.2mm厚304#无指纹拉丝不锈钢包边及防撞带. 4、电动装置:大功率100W电机，重型L-150 配置：（1）皮带：耐磨性/化学性/防止老化，使用温度范围-45℃～+100℃，不易燃；（2）导轨系统：高强度耐磨的6063T6铝型材；（3）吊挂件：铝型材结构、行走轮和门扇防脱轮、有门扇调整机构； 5、功能:按键开启、关闭、遥控开关门、手动开关 开关门 6、警示标志:配套三角形辐射警示牌，门洞上方定制反警示灯， 7、联动装置:门、灯联动装置，预留门机连锁线至射线设备； 8、含专业人员安装人工费用、安装辅材费用、调试费用、验收（保证一次性通过检测）。 | 1)供应商必须具备筑 装 修 装 饰 工 程 专 业 承 包贰 级及以上专业资质，初次报价响应文件提供证书复印件。 2)供应商必须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证,初次报价响应文件提供证书复印件
2 | 推拉门防护门套 | 1500*2100 | 木基层、1.2厚不锈钢压制、里层贴4mmpb纯度99.996%电解纯铅板
3
4

## MR室
MR室维修更换屏蔽门参数
序号 | 产品名称 | 规 格 | 参 数 | 公司资质要求
1 | MR室屏蔽门 | 规格1200*2100 | 规格1300*2100，不锈钢门包边，里层用采屏蔽专用材料，测试频段14K~16KHZ,1GH~12.4GHZ,电场200khz~50MHZ,微波50MHZ~1GHZ,衰减值100~120BP，高性能门，门边屏蔽线及铜片双层屏蔽,含不锈钢门套安装1套，包括拆旧防护 | 1)供应商必须具备筑 装 修 装 饰 工 程 专 业 承 包贰 级及以上专业资质，初次报价响应文件提供证书复印件。 2)供应商必须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证,初次报价响应文件提供证书复印件.
2
3
4