## Sheet1
呼出气分析仪市场竞价需求应答表
评分因素及分值 | 评分标准 | 首次报价（元） | 最终报价（元） |  | 竞价最终报价得分
报价 30分 | 满足竞价文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*30%*100
评分因素及分值 | 评分标准 | 竞价需求明细 | 实际响应明细 | 响应/偏离 | 竞价需求响应得分
竞价需求 响应情况 33分 | 带“▲”条款（9分）：每负偏离1项扣3分，如“▲”条款负偏离达3项，此项得0分； 非“▲”条款（24分）：每负偏离1项扣1.5分；如非“▲”条款负偏离达16项，此项得0分。 | 设备功能：具有空腹甲烷氢呼气试验、糖氢呼气试验、红细胞寿命测定等检测功能。
检测原理：通过气相色谱传感技术检测人体呼出气中的特定气体成分浓度，根据医学诊断阈值判断是否存在匹配的阳性适应症。
满足最新国家医药行业标准《体外诊断检验系统 性能评价方法》相关要求。
检测方式：采集呼出气及环境气后分析。
所有呼气测定成分，均能精确测定环境本底并自带校准算法。
自带标气，开机及长时间工作后自动校准。
连续工作时间> 8小时
检测时间：≤5分钟/样
检测系统：软件自动检测
数据查询功能：提供历史数据查询、导出、打印
人机界面：全中文操作平台、支持中英文输入
报告输出：自主选择是否生成报告
数据通讯：HL7协议进行网络通信
数据储存：根据配置计算机存储空间决定
▲检测人体呼出气中氢气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳的浓度。
▲多进样通道连续测定，进样通道≥10个。
▲测量精密度：CO≤0.15ppm，H2、CH4≤10%，CO2≤5%。
整机质保不少于5年
主机 1台 电源线 1根 连接数据线 1根 采气套装 4盒 随机软件 1套 便携式采气泵 1个 保险丝 2个 电源插排 1个 O型圈 20个 聚四氟乙烯管 10米 不锈钢内衬 20个 密封垫 30个 卡套螺帽 30个 卡套三通 4个 安全阀 4个 转接头 4个 生料带 1卷 扎带 20根 套管 2组 活口扳手 1个 开口扳手 1个 镊子 1个 氢气发生器 1台 空气发生器 1台 标气 1瓶 氮气气体减压器 1个 标气气体减压器 1个
评分因素及分值 | 评分标准 | 类似业绩明细 |  |  | 类似项目业绩得分
类似项目业绩 5分 | 自2021年1月1日至投标截止日前完成类似项目业绩，每提供一个得1分，本项满分5分。提供合同复印件加盖供应商公章，以签订合同时间为准，不提供不得分。
评分因素及分值 | 评分标准 | 实际售后服务方案 |  |  | 竞价售后服务得分
售后服务方案 32分 | 售后服务方案至少包含产品安装调试、售后维护、培训方案、应急保障方案4项，每缺少1项扣8分，满分32分；以上4项内容，每项内容缺陷扣2分，因缺陷每项最多扣8分，不提供不得分（内容缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致仅有框架或标题、适用的标准(方法) 错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形）。
供应商授权人： | 联系方式： | 供应商名称： |  |  | 市场竞价综合得分：
采购小组成员
业务需求采购代表签字： |  |  |  |  | 招标办代表签字：