## Sheet1
动态脑电图仪市场竞价需求应答表
评分因素及分值 | 评分标准 | 首次报价（单价/元） | 最终报价（单价/元） |  | 竞价最终报价得分
报价 30分 | 满足竞价文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*30%*100
评分因素及分值 | 评分标准 | 竞价需求明细 | 实际响应明细 | 响应/偏离 | 竞价需求响应得分
竞价需求 响应情况 36分 | 带“▲”条款（6分）：每负偏离1项扣2分，如“▲”条款负偏离达3项，此项得0分； 非“▲”条款（30）；每偏离1项扣1分，如偏离30项的，此项得0分。 带“★”条款为本项目实质性需求，不得偏离 | 1、动态记录盒16导 EEG1导ECG；
2、24小时长程不间断记录脑电波；
3、采用大容量SD卡（不少于16G）不少于48小时记录；
4、AC滤波:50-60 Hz；
5、噪声电平：≤2.5uVp-p；
6、增益调节：1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、150、200μν／mm；
7、显示速度：3、15、30、60、150 mm/s；
8、共模抑制比≥110dB；
9、高频滤波控制：15，30，45，60，120Hz；
10、输入阻抗≥10MΩ；
11、功率谱幅度偏差≤±10%；
12、功率谱频率误差≤±5%；
13、时间间隔误差≤±5%；
14、电压测量误差≤±10%；
▲15、幅频特性：误差：-15%~＋5%；
16、采样率500Hz；
▲17、耐极化电压：灵敏度变化不超过±5%；
18、动态记录盒用不多于2节电池或充电锂电池，即可保证超过48小时的记录时间；
19、记录盒大屏幕（不小于128×64）图形液晶显示器，中/英菜单，实时显示信号波形，时间日期、电量；
20、动态盒阻抗测试和显示功能，便于操作者随时了解电极放置情况；
|  | ★ 21、动态记录盒和使用科室原导入分析软件系统兼容，与院内信息系统对接工作相关成本（如有）由中标供应商承担； |  | 响应
22、记录盒采用液晶屏幕显示，同屏显示1-2-4导波形可供选择，调整记录盒参数；
23、多种方式回放观察波形，逐页快放1-100倍可选，四屏一张纸24秒打印对比；
24、导联编辑切换：单极、双极、平均、自由导联切换；
25、自由设置1—24导联各通道颜色可自由设置；
26、波形局部放大，放大后精确测量波幅\平均频率\频率；
27、波形分析：频域脑地形图分析、功率谱图分析、动态时域地形图、压缩谱振图、频域数值分析（数值可保持Excel格式、及FFT数值、能量值、通道内各频段百分比）；
▲28、形图可以从三个维度对6个频段地形图进行分析；
29、精确测量工具：自动测量各种脑电波数据，单导放大显示所选脑电波的频率、平均幅度、波形个数、电位差；
30、报告模板可任意编辑：横版、竖版及增加词条；
31、各通道可以用不同颜色波形曲线显示，每通道单独数据预处理调整高频、低频或关闭；
32、可实现科学的病例管理功能，病例任意编辑剪切、备份；
33、配置清单（单台包括但不限于） 1、动态记录盒1台；2、电极线1套；3、导电膏1瓶；4、背包1个 5、SD卡2块；6、读卡器1个；7、电池2节；8、说明书1本；
34、主机质保不少于5年，配件不少于1年内免费更换
评分因素及分值 | 评分标准 | 类似业绩明细 |  |  | 类似项目业绩得分
类似项目业绩 6分 | 自2021年1月1日至投标截止日前完成类似项目业绩，每提供一个得1分，本项满分6分。提供合同复印件加盖供应商公章，以签订合同时间为准，不提供不得分。
评分因素及分值 | 评分标准 | 实际售后服务方案 |  |  | 竞价售后服务得分
售后服务方案 28分 | 售后服务方案至少包含产品安装调试、售后维护、培训方案、应急保障方案4项，每缺少1项扣7分，满分28分；以上4项内容，每项内容缺陷扣2分，因缺陷每项最多扣7分，不提供不得分（内容缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致仅有框架或标题、适用的标准(方法) 错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形）。
供应商授权人： | 联系方式： | 供应商名称： |  |  | 市场竞价综合得分：
采购小组成员
业务需求采购代表签字： |  |  |  |  | 招标办代表签字：