## Sheet1
肌松监测仪市场竞价需求应答表
评分因素及分值 | 评分标准 | 首次报价（单价/元） | 最终报价（单价/元） |  | 竞价最终报价得分
报价 30分 | 满足竞价文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*30%*100
评分因素及分值 | 评分标准 | 竞价需求明细 | 实际响应明细 | 响应/偏离 | 竞价需求响应得分
竞价需求 响应情况 33分 | 需求合计33分；每偏离1项扣1.5分，如偏离22项的，此项得0分。 | 1、脉冲宽度：多档脉冲宽度，如100μs、200μs、300μs三档，误差±10%。
2、输出电流范围：35mA-76mA，步进1mA，误差±10%。
3、最大开路电压：＜500V。
4、人体温度测量范围：25℃-45℃，误差±0.2℃，指示单元的数字增量为0.1℃。
5、具有传感器阻抗检测校准功能（电极片与皮肤接触质量检测），大大提高数据准确性。
6、图型显示功能：柱状图显示，直观反映T1-T4的人体反应强度值，能有效的观察肌松深度变化趋势。
7、航空插头导联线，刺激接口，温度探头，适用于国内任何厂家生产的电击片。
8、单次刺激模式（STS）：频率1Hz或0.1Hz，误差±10%。
9、四个成串刺激（TOF）：频率2Hz，重复四次，调制周期15s，误差±10%。
10、强直刺激（TS）：频率50Hz，刺激时间5s，误差±10%。
11、强直刺激后计数（PTC）：先给予50Hz，持续5s的强直刺刺激，间隔3s后，以频率1Hz刺激，持续时间15s，误差±10%。
12、双强直刺激（DBS）：频率50Hz，持续时间 5S，间隔时间750ms的两组脉冲串，误差±10%。
13、刺激间隔：TOF，DBS为10秒—30分钟可调。
14、电池显示电量过低报警：肌松监测仪显示“电量过低”，并产生声光信息，肌松监测仪停止工作。
15、联线脱落报警：当连接电极、体温传感器和加速度传感器的导联线脱落时，肌松监测仪显示“联线脱落”，并产生声光信息，肌松监测仪停止工作。
16、TOF过低报警：在TOF刺激过程中，当低于设定的低TOF阀值时，肌松监测仪显示“TOF过低”，并产生声光信息。
17、TOF过高报警：在TOF刺激过程中，当高于设定的高TOF阀值时，肌松监测仪显示“TOF过高”，当低于设定的TOF阀值时，肌松监测仪显示“TOF过低”，并产生声光信息。
18、液晶显示屏实时显示电池电量，声音提醒及文字报警类型，监测数据，状况，时间，人体温度，当前类型及用电类型，采用压电膜片监测原理，指套方式高灵敏度肌松监测传感器，使用简单方便，可以调节屏幕亮度及声音大小。
19、电池性能：锂电池≧12V，连续工作时间≧6h。具有电池容量显示，内置电池可灵活转移，方便术后和患者转移到复苏室。
20、设备的额定电压和频率：AC 220V 50Hz 输入功率：25VA。
21、配置清单（包括但不限于）： 主机1台 说明书1本 导联线传感器≧1套 电源线≧1根 固定夹≧1个 保修卡1张 操作流程卡1张 装箱清单1张 合格证1张
22、整机质保不少于五年。
评分因素及分值 | 评分标准 | 类似业绩明细 |  |  | 类似项目业绩得分
类似项目业绩 5分 | 自2021年1月1日至投标截止日前完成类似项目业绩，每提供一个得1分，本项满分5分。提供合同复印件加盖供应商公章，以签订合同时间为准，不提供不得分。
评分因素及分值 | 评分标准 | 实际售后服务方案 |  |  | 竞价售后服务得分
售后服务方案 32分 | 售后服务方案至少包含产品安装调试、售后维护、培训方案、应急保障方案4项，每缺少1项扣8分，满分32分；以上4项内容，每项内容缺陷扣2分，因缺陷每项最多扣8分，不提供不得分（内容缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致仅有框架或标题、适用的标准(方法) 错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形）。
供应商授权人： | 联系方式： | 供应商名称： |  |  | 市场竞价综合得分：
采购小组成员
业务需求采购代表签字： |  |  |  |  | 招标办代表签字：