## Sheet1
医用吊塔市场竞价需求应答表
评分因素及分值 | 评分标准 | 首次报价（单价/元） | 最终报价（单价/元） |  | 竞价最终报价得分
报价 30分 | 满足竞价文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*30%*100
评分因素及分值 | 评分标准 | 竞价需求明细 | 实际响应明细 | 响应/偏离 | 竞价需求响应得分
竞价需求 响应情况 33分 | 完全符合“▲”条款得12分 每偏离一项扣2.4分，如偏离 ≥5项的，此项得0分。 完全符合非“▲”条款得21分；每偏离1项扣1.5分，如偏离≥14项的，此项得0分。 带“*”条款为实质性需求，不得偏离 | 1.制造企业通过ISO9001、ISO13485、QC080000认证，证书中包含吊塔字样。
2.▲吊塔采用6系及以上的高强度铝合金型材，加工级别达到T6，抗拉伸强度≥270N/mm2。（提供具有CNAS或CMA资质的机构出具的第三方检测报告）
3.表面采用环保抑菌粉末，可抑制抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌，抑菌率＞99.9%。（提供具有CMA或CNAS资质的机构出具的第三方检测报告）
4.▲箱体功能面板采用独立的铝合金模块组成，铝合金模块尺寸长150mm-200mm，宽80mm-120mm，拆除螺丝即可拆除模块。气源、网口终端安装在独立的白板铝合金模块上（不可安装在整体式钣金上）。（提供铝合金模块实物图说明及具有CMA或CNAS资质的机构出具的第三方检测报告）
5.托盘采用全铝合金一体压铸成型，托盘两侧有封闭式铝合金边轨，无开口。
6.▲双关节输注一体架支臂工作承重≥40KG，安全承重通过4倍工作承重测试。（提供具有CNAS或CMA资质的机构出具的第三方检测报告）
7.抽屉托盘木箱以及悬梁木箱通过冲击试验，外包装与产品完好无损，避免运输途中磕碰损伤。
8.所有吊塔箱体可旋转角度≥345度。（提供具有CNAS或CMA资质的机构出具的第三方检测报告）
9.吊塔基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6°；（提供具有CMA或CNAS资质的机构出具的第三方检测报告）
10.气体终端插拔次数≥80000次，终端可承受≥500N的轴向拉伸力。
11.安装于同一平面的气源终端采用Z字型交叉排列方式，相邻气源中心点沿箱体宽度方向的间距≥60mm，以便于同时插上氧气流量计、负压吸引瓶等附件不会发生干涉。
12.电源采用双排五插插座，插座于箱体之上倾斜安装，倾斜角度在30°~60°之间，便于插拔使用。
13.采用优质气体管路，经过皮肤致敏试验后，皮肤无致敏现象。（提供具有CMA或CNAS资质的机构出具的第三方检测报告）
14.▲吊塔医用管道在通气状态下承受45KG重物时，流速下降不超过5%（提供具有CNAS或CMA资质的机构出具的第三方检测报告）
15.吊塔工作承重≥200KG，安全承重通过4倍工作承重测试。
16.吊塔防尘等级达到IP3X或以上。
17.吊塔外壳防火等级要求达到UL94-V0。
18.吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照IS09227:2022标准，外观评价参照IS010289-1999,外观评级为10。（提供具有CNAS或CMA资质的机构出具的第三方检测报告）
19.▲吊塔通过250N的动态冲击力测试，带电部位不可触及且设备完好。（提供具有CNAS或CMA资质的机构出具的第三方检测报告）
*质保不少于五年
*配置清单：（包括但不限于） 旋转臂:旋转半径≥1500mm。 吊柱式气电功能箱:长度≥800mm。 仪器平台2层(带抽屉1个) 德标气体终端4个:氧气2个、空气1个、负压吸引1个。 220V/10A国标五插电源插座8个，六类网络接口2个。 高度可调双关节输液支架1个，网篮1个。 线缆收纳挂钩1个，线缆收纳盒1个。
评分因素及分值 | 评分标准 | 类似业绩明细 |  |  | 类似项目业绩得分
类似项目业绩 5分 | 自2021年1月1日至投标截止日前完成类似项目业绩，每提供一个得1分，本项满分5分。提供合同复印件加盖供应商公章，以签订合同时间为准，不提供不得分。
评分因素及分值 | 评分标准 | 实际售后服务方案 |  |  | 竞价售后服务得分
售后服务方案 32分 | 售后服务方案至少包含产品安装调试、售后维护、培训方案、应急保障方案4项，每缺少1项扣8分，满分32分；以上4项内容，每项内容缺陷扣2分，因缺陷每项最多扣8分，不提供不得分（内容缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致仅有框架或标题、适用的标准(方法) 错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形）。
供应商授权人： | 联系方式： | 供应商名称： |  |  | 市场竞价综合得分：
采购小组成员
业务需求采购代表签字： |  |  |  |  | 招标办代表签字：