## Sheet1
除颤仪市场竞价需求应答表
评分因素及分值 | 评分标准 | 首次报价（单价/元） | 最终报价（单价/元） |  | 竞价最终报价得分
报价 30分 | 满足竞价文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*30%*100
评分因素及分值 | 评分标准 | 竞价需求明细 | 实际响应明细 | 响应/偏离 | 竞价需求响应得分
竞价需求 响应情况 33分 | 完全符合“▲”条款得12分每偏离一项扣2分，如偏离≥6项的，此项得0分。 完全符合非“▲”条款得21分；每偏离1项扣1分，如偏离≥21项的，此项得0分。 带“*”条款为实质性需求，不得偏离 | 1.1.主机重量≤4.5KG
1.2.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率≥800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。
1.3.具有网络接口，可通过有线或者无线连接同品牌中央监护系统
1.4.具有USB接口，数据可以通过 USB 快闪存储器导出到 PC端
1.5.防尘防水等级≥IP55，通过救护车标准EN1789认证
1.6.▲配备≥1块电池，最大可支持360J除颤≥210次，电池体上带有≥5段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。（提供第三方检验报告或说明书证明）
1.7.具备生理报警和技术报警功能，至少具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警
2.1.具有手动异步除颤、同步除颤和AED除颤模式
2.2.采用双相指数截断波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿
2.3.▲同步除颤和手动除颤中，能量≥25档，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为≥360J。（提供第三方检验报告或说明书证明）
2.4.支持AED除颤功能，电击能量：包含100-360J
2.5.除颤充电迅速，在电池供电情况下，充电至200J≤3s，充电至360J≤7s
2.6.成人、小儿一体化电极板，体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯
2.7.支持升级配置体内除颤电极板进行体内除颤
2.8.病人阻抗范围：体外除颤：20-250Ω；体内除颤：15-250Ω
2.9.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s
3.1.支持3/5/6/12导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。
3.2.▲具有智能导联脱落和多导同步分析功能，具有≥27种心律失常分析。（提供第三方检验报告或说明书证明）
3.3.心电扫描速度（至少）：包括6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s
3.4.▲具有ST段监测功能以及ST片段保存功能，测量范围-2.5-2.5mV。（提供第三方检验报告或说明书证明）
3.5.▲带Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。（提供第三方检验报告或说明书证明）
3.6.▲血氧可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20%；（提供第三方检验报告或说明书证明）
4.1.主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储
4.2.支持≥160小时趋势存储、≥2000条血压数据回顾、≥1000条用户事件回顾，可通过U盘导出到PC端
4.3.具有用户事件标注功能
4.4.具有高对比度显示功能，适合户外查看除颤监护仪信息
4.5.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。
|  | *主机和配件（含电池）质保5年 |  | 响应
|  | *配置清单（包括但不限于）： 1主机1台 2体外除颤电极板组件≥1套 3锂电池≥1块 4中文说明书1本 5电池盖组件1套 6国标电源线1根 7一体式抗除颤心电导联线≥1根 8成人电极片≥1包 9除颤导电膏≥1瓶 10卷式打印纸≥1卷 11保修卡1份 12仪器验收单1份 |  | 响应
评分因素及分值 | 评分标准 | 类似业绩明细 |  |  | 类似项目业绩得分
类似项目业绩 5分 | 自2021年1月1日至投标截止日前响应供应商完成类似项目业绩，每提供一个得1分，本项满分5分。提供合同复印件加盖供应商公章，以签订合同时间为准，不提供不得分。
评分因素及分值 | 评分标准 | 实际售后服务方案 |  |  | 竞价售后服务得分
售后服务方案 32分 | 售后服务方案至少包含产品安装调试、售后维护、培训方案、应急保障方案4项，每缺少1项扣8分，满分32分；以上4项内容，每项内容缺陷扣2分，因缺陷每项最多扣8分，不提供不得分（内容缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致仅有框架或标题、适用的标准(方法) 错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形）。
供应商授权人： | 联系方式： | 供应商名称： |  |  | 市场竞价综合得分：
采购小组成员
业务需求采购代表签字： |  |  |  |  | 招标办代表签字：