## Sheet1
单道微量泵市场竞价需求应答表
响应产品名称： |  | 响应产品生产厂家： | 规格型号： |  | 是否进口：
评分因素及分值 | 评分标准 | 首次报价（单价/元） | 最终报价（单价/元） |  | 竞价最终报价得分
报价 30分 | 满足竞价文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*30%*100
评分因素及分值 | 评分标准 | 竞价需求明细 | 实际响应明细 | 响应/偏离 | 竞价需求响应得分
竞价需求 响应情况 35分 | 完全符合“▲”条款得20分每偏离一项扣2分，如偏离≥10项的，此项得0分。 完全符合非“▲”条款得15分；每偏离1项扣1.5分，如偏离≥10项的，此项得0分。 带“*”条款为实质性需求，不得偏离 | 1. ▲注射精度≤±1.8%。
2. ▲使用年限10年，所有配件维保8年。
3. ▲电池工作时间≥6.5小时/5ml/h。
4. ▲速率范围：0.01-2200ml/h, 最小步进0.01ml/h。
5. ▲快进流速范围：0.01-2200ml/h，具有自动和手动快进可选。
6. ▲预置输液总量范围：0.01-9999.99ml。
7. ▲支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。
8. ▲注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推。
9. ▲具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。
10. ▲具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。
11. 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。
12. 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称。
13. 7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式；锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。
14. 报警时可通过示意图片直观提示报警信息。
15. 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。
16. 压力报警阈值至少15档可调。
17. 压力报警阈值最低可设置50mmHg。
18. 信息储存：可存储5000条的历史记录。
19. 防异物及进液等级IP44。
20. 整机重量不超过1.7kg。
|  | *整机质保8年 |  | 响应
|  | *配置清单（包括但不限于）： 电源线、机身（含固定支架）、可移动式泵注支架（输液架）两台 |  | 响应
评分因素及分值 | 评分标准 | 类似业绩明细 |  |  | 类似项目业绩得分
类似项目业绩 3分 | 自2021年1月1日至投标截止日前响应供应商完成类似项目业绩，每提供一个得1分，本项满分3分。提供合同复印件加盖供应商公章，以签订合同时间为准，不提供不得分。
评分因素及分值 | 评分标准 | 实际售后服务方案 |  |  | 竞价售后服务得分
售后服务方案 32分 | 售后服务方案至少包含产品安装调试、售后维护、培训方案、应急保障方案4项，每缺少1项扣8分，满分32分；以上4项内容，每项内容缺陷扣2分，因缺陷每项最多扣8分，不提供不得分（内容缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致仅有框架或标题、适用的标准(方法) 错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形）。
供应商授权人： | 联系方式： | 供应商名称： |  |  | 市场竞价综合得分：
采购小组成员
业务需求采购代表签字： |  |  |  |  | 招标办代表签字：