## Sheet1
微波消融治疗仪市场竞价需求应答表
响应产品名称： |  | 响应产品生产厂家： | 规格型号： |  | 是否进口：
评分因素及分值 | 评分标准 | 首次报价（单价/元） | 最终报价（单价/元） |  | 竞价最终报价得分
报价 30分 | 满足竞价文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*30%*100
评分因素及分值 | 评分标准 | 竞价需求明细 | 实际响应明细 | 响应/偏离 | 竞价需求响应得分
竞价需求 响应情况 31分 | 完全符合“▲”条款得10分每偏离一项扣2分，如偏离≥5项的，此项得0分。 完全符合非“▲”条款得21分；每偏离1项扣1.5分，如偏离≥14项的，此项得0分。 带“*”条款为实质性需求，不得偏离 | 1. 符合2018版《医疗器械分类目录》，属于“01有源手术器械类“的产品。
2. ▲工作频率：提供2450MHz、915MHz两种频率任选。
3. ▲微波发射源：固态源。
4. 输出功率：支持0-100W功率输出，且连续可调，实际输出功率误差小于±10%。
5. ▲设备具有功率检测功能，可检测功率输出准确度和监控设备操作。
6. 匹配负载50Ω；线缆驻波比≤1.3。
7. 工作模式：连续、间歇两种工作模式任选，两种模式互换可调，在间歇工作状态输出3S，停止2S。
8. 治疗时间：治疗时间（1-30）分钟，任意选择设置，治疗时间到，自动停止输出。
9. 冷却系统：带有冷却系统，消融针与正常组织接触面的温度在45℃以下。
10. ▲设备具有安全保护措施：驻波保护、功率误差保护、过温保护、过流保护、过压保护等
11. 消融针杆温监测及超温保护系统：消融针与正常组织接触面温度的实时监测、显示，测温范围10—45℃，精度±0.5℃，当温度超过45℃时，设备自动停止输出。
12. 旁开测温及超温保护系统：消融范围边缘温度监测，测温范围35—99.9℃，精度±0.5℃，当测温针温度超过设定值时，设备自动停止输出。
13. 显示方式：触控液晶屏显示，可通过触摸屏控制整机。
14. ▲配备ISP双接口，便于设备升级与扩展。
15. 工作电源：电压220V±10%；频率50Hz。
16. 具有双路安全开关控制。
17. 额定输入功率：≤1200 vA。
18. 工作环境：温度5—40℃；湿度 ≤85%的条件均可正常工作；气压86-106KPa。
19. 整机防泄漏：无用微波辐射< 5mW/cm²；仪器外壳泄漏< 5mW/cm²
*整机质保10年
*配置清单（包括但不限于）： 1.微波消融治疗仪主机 1台 2.挂水支架1个 3.射频连接电缆2根 4.脚踏开关1个 5.蠕动管4条 6.电源线1条
评分因素及分值 | 评分标准 | 类似业绩明细 |  |  | 类似项目业绩得分
类似项目业绩 7分 | 自2021年1月1日至投标截止日前完成类似项目业绩，每提供一个得1分，本项满分7分。提供合同复印件加盖供应商公章，以签订合同时间为准，不提供不得分。
评分因素及分值 | 评分标准 | 实际售后服务方案 |  |  | 竞价售后服务得分
售后服务方案 32分 | 售后服务方案至少包含产品安装调试、售后维护、培训方案、应急保障方案4项，每缺少1项扣8分，满分32分；以上4项内容，每项内容缺陷扣2分，因缺陷每项最多扣8分，不提供不得分（内容缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致仅有框架或标题、适用的标准(方法) 错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形）。
供应商授权人： | 联系方式： | 供应商名称： |  |  | 市场竞价综合得分：
采购小组成员
业务需求采购代表签字： |  |  |  |  | 招标办代表签字：