## Sheet1
药学部采购设备一批市场竞价需求应答表
响应产品名称： |  | 响应产品生产厂家： | 规格型号： |  | 是否进口：
台式高速冷冻离心机
超低温冰箱
低温冰箱（2-8°C）
低温冰箱 (-10°C～-30°C)
药品专用冷藏柜
评分因素及分值 | 评分标准 | 首次报价 | 最终报价 |  | 竞价最终报价得分
报价 30分 | 满足竞价文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*30%*100 | 台式高速冷冻离心机： 元/合计 超低温冰箱 ： 元/合计 低温冰箱（2-8°C） ： 元/合计 低温冰箱(-10～-30°C) ： 元/合计 药品专用冷藏柜： 元/合计 | 台式高速冷冻离心机： 元/合计 超低温冰箱 ： 元/合计 低温冰箱（2-8°C） ： 元/合计 低温冰箱(-10～-30°C) ： 元/合计 药品专用冷藏柜： 元/合计
|  | 首次报价： 元/总计 | 最终报价： 元/总计
评分因素及分值 | 评分标准 | 竞价需求明细 | 实际响应明细 | 响应/偏离 | 竞价需求响应得分
市场竞价需求 35分 | 完全符合“▲”条款得11分每偏离一项扣1分，如偏离≥11项的，此项得0分。 完全符合非“▲”条款得24分；每偏离1项扣0.5分，如偏离≥48项的，此项得0分。 带“*”条款为实质性需求，不得偏离 | 台式高速冷冻离心机 | 台式高速冷冻离心机
1.7寸液晶触摸屏，界面简洁清晰，使用安全
2.有≥5个快捷程序组键
3.▲实时显示仪器状态采用三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态
4.可存储多达≥99个程序组，≥99条使用记录和≥99条故障记录时间显示，年，月，日，时，分，秒
|  | 5.*可自由设置梯段离心程序，阶梯程序组≥010. 阶梯段落数量：2-15 |  | 响应
6.可选≥10级升降速档位，可设置自由停止时间
7.满足多种离心回收要求运行中转速，离心力，温度同屏显示，体现变化关系
8.磁性转子自动识别系统，防止转子超速使用
9.具有门盖，超速，超温，过流，过压，过热等≥22种保护功能。
10.门盖双锁扣设计，防止门盖运行过程意外打开
11.支持用户管理。用户数量：001-999. （权限管理）管理员-操作员-访客 三级权限可设置
12.符合国际安全标准 Certificate of compliance
13.通过ICAS管理体系认证，拥有欧盟体外诊断医疗器械法规（IVDR）认证
14.机身自带更换转子工具架设计。
15.使用记录小时，分和分，秒多种计时方式可供选择，正计时，倒计时多种模式
16.▲在开机状态，离心机开盖和长时间未使用，压缩机智能停机，并设有预冷功能。
17.最高转速≥5500rpm
18.最大相对离心力≥4675×g
19.温度设置范围：-20℃～40℃
20.最大容量≥4*250ml
21.转速精度：±10r/min
22.噪音：≤60dB (A)
23.定时范围：1min～99H99min59S
24.功率：1000W
25.外形尺寸≤680×660×395(mm)
26.净重≤108kg
|  | 27.*转子48*2ml/7ml，主机一台，整机质保≥5年 |  | 响应
|  | 超低温冰箱 | 超低温冰箱 | 响应/偏离
1.工作条件：环境温度10-32℃，环境湿度≤80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。
2.样式：立式，单门。
3.有效容积(L)：≥718。
|  | 4.*温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。 |  | 响应
5.箱体材料：采用冷轧喷涂钢板
6.▲内胆材料：采用304镜面不锈钢内胆，易清洁、耐腐蚀，且便于除霜
7.箱内标配3层304不锈钢搁架，搁架承重≥71kg。
8.标配≥4个发泡内门，每个内门都配有压紧式把手
9.外门标配≥4道门封，内门最少一道门封，门封采用硅胶材料，最低耐温-100℃
10.标配机械锁，可加挂锁，可选配电磁锁。
11.温度异常时，液晶屏主页面温度显示报警颜色提醒；具有运行指示灯，出现报警或故障显示醒目色。
12.配备单机样本库管理系统，智能管理样本，可以实现样本入库、出库管理，可查询样本出入库记录；同时还可以精确定位样本存放位置。
13.多重保护系统：开机延时保护、停机间隔保护、压机高温保护、压力过高保护、显示大屏密码保护、断电记忆数据保护等。
14.选配过载、漏电保护的电源线，保护压缩机及内部电路系统
15.标配密码、指纹、NFC屏幕解锁功能
16.多重报警系统：（声光报警方式）高低温报警、开门报警、断电报警、冷凝器高温报警、环温报警、电池电量低报警、通讯故障报警、传感器故障报警，选配远程报警
17.▲存储安全：双压缩机，完全独立两套系统，可以保证一套系统出现故障时，另外一套系统还能保持-80℃的状态下稳定运行，可提供具有CNAS资质的国家级第三方检测报告
18.根据GB/T 20154-2014规定的检测方法进行检测，25℃环温时，机器从空载降温到-80℃时间≤3.6h，可提供具有CNAS资质的国家级第三方检测报告。
19.机器在空载情况下运行，特性点温度达到-81℃，稳定后，断电，特性点温度恢复到-50℃的时间≥5.1h，可提供具有CNAS资质的国家级第三方检测报告。
20.空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间≤36min，可提供具有CNAS资质的国家级第三方检测报告。
21.标配蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电
22.标配门框自动防凝露功能
23.整机低噪音运行，且专门配置减噪措施，噪音≤49db(A)，可提供省级第三方检测报告
24.▲根据GB/T 20154-2014规定的检测方法进行检测，在箱内每层布置5个测试点，箱内共布置20个测试点，测得温度均匀度≤3℃，可提供具有CNAS资质的国家级第三方检测报告
25.根据YY/T 1757-2021规定的检测方法进行检测，实际测得箱内的温度波动度≤5℃，可提供具有CNAS资质的国家级第三方检测报告
26.具有可加热泄压阀，可满足短时间内连续开门。
27.背部配有两个测试孔（25mm），方便实验使用和监控箱内温度
|  | 28.*整机质保≥5年 |  | 响应
|  | 低温冰箱（2-8°C） | 低温冰箱（2-8°C） | 响应/偏离
1.工作条件：环境温度10~32℃，环境湿度：≤80%Rh，输入电压：220±10%，频率：50±1HZ。
2.温度区间在2~8℃范围内，通过程序精细控制。
3.样式：立式、单门。
4.有效容积（L）：≥416L。
5.箱内5V白色高亮照明灯，功耗低、亮度高
6.可调搁架设计：标配≥5个高密度钢丝浸塑搁架，间距小于1公分，带价目条，易于清洗
7.门体标配机械锁，安全门锁设计
8.▲采用风幕匀冷技术，箱门处形成风幕包裹，箱内温度长效保持在2~8℃；开门时气流阻隔外部热空气进入间室，保证箱内温度波动性≤2℃。
9.▲微孔风道设计，保证箱内均匀性≤±1℃
10.具备声光报警系统：采用声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式，具备高低温报警、断电报警、传感器故障报警、环温报警、开门报警、通讯故障报警等功能
11.多重保护功能：童锁保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、停机间隔保护等多重保护功能
|  | 12.*标配蓄电池，断电情况下，可提供不少于24小时报警功能，实时显示箱内温度变化。 |  | 响应
13.箱体左侧标配≥1个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度
14.冷凝水汇集后自动蒸发，无需人工倒水
|  | 15.*整机质保≥5年 |  | 响应
|  | 低温冰箱(-10～-30°C) | 低温冰箱(-10～-30°C) | 响应/偏离
1.工作环境要求：环境温度10~32℃，环境湿度≤80%Rh，输入电压：220±10%，功率120W
2.样式：立式，单门
3.箱内有效容积：≥308L
4.箱壳材质：PCM钢板，防腐蚀、抗氧化、使用人员易清洁
5.内胆材质：PCM钢板，密封结构好，密封效果好，不易结霜
6.标配7层HIPS注塑抽屉，强度高
|  | 7.*设定温度在-10℃~-30℃范围调节，程序精细控制温度系统，标配≥2路温度传感器 |  | 响应
8.▲箱内温度均匀度≤2.5℃，波动度≤1.5℃，可提供具有CNAS资质的第三方检测报告，获得CQC节能环保认证证书
9.两种报警方式：声、光报警；多种报警功能：包含高温、低温、环温、断电、开门、传感器故障等，标配远程报警接口
10.压机延时保护、压机高温保护、停机间隔保护、断电记忆保护、显示面板密码保护等多重保护功能，确保设备的安全稳定
11.箱体左侧标配≥两个测试孔
|  | 12.*标配蓄电池，断电后可继续提供报警功能，并实时显示箱内温度变化 |  | 响应
13.▲配备≥双层门封条，多层气囊密封设计，可有效减少冷量泄露，保温效果更好，断电后从-30℃回温到0℃时间≥6.7h,可提供具有CNAS资质的第三方检测报告
14.▲开门一分钟之后，温度降到-30℃时间≤2min，可提供具有CNAS资质的第三方检测报告
|  | 15.*整机质保≥5年 |  | 响应
|  | 药品专用冷藏柜 | 药品专用冷藏柜 | 响应/偏离
1.工作条件：环境温度10~32℃，环境湿度：≤80%Rh，输入电压：220±10%，频率：50±1HZ。
|  | 2.*温度区间在2~8℃范围内，程序精细控制。 |  | 响应
3.样式：立式、双门。
4.有效容积（L）：≥756L。
5.内胆材料：优质结构PCM钢板，耐腐蚀，易清洁
6.箱体材料：优质结构PCM钢板，耐腐蚀，易清洁
7.门体材质：电加热玻璃门，可根据使用环境选择常开、常关、自动电加热多种模式，门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露
8.箱内5V白色高亮照明灯，要求功耗低、亮度高
9.可调搁架设计：标配10个高密度钢丝浸塑搁架，间距小于1公分，带价目条，易于清洗。
10.▲采用风幕匀冷技术，箱门处形成风幕包裹，箱内温度长效保持在2~8℃；开门时气流阻隔外部热空气进入间室，保证箱内温度波动性≤2℃。
11.整机超级静音，噪音值≤45db(A)。
12.声光报警系统：采用声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式，具备高低温报警、断电报警、传感器故障报警、环温报警、开门报警、通讯故障报警等功能
13.多重保护功能：童锁保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、停机间隔保护等多重保护功能
14.标配蓄电池，断电情况下，可提供不少于24小时报警功能，实时显示箱内温度变化。
15.箱体左侧标配≥1个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。
16.冷凝水汇集后自动蒸发，无需人工倒水
17.产品带有自动关门设计
18.获得国家CQC节能认证和环保认证。
|  | 19.*整机质保≥5年 |  | 响应
评分因素及分值 | 评分标准 | 类似业绩明细 |  |  | 类似项目业绩得分
类似项目业绩 3分 | 自2021年1月1日至投标截止日前响应供应商完成类似项目业绩，每提供一个得1分，本项满分3分。提供合同复印件加盖供应商公章，以签订合同时间为准，不提供不得分。
评分因素及分值 | 评分标准 | 实际售后服务方案 |  |  | 竞价售后服务得分
售后服务方案 32分 | 售后服务方案至少包含产品安装调试、售后维护、培训方案、应急保障方案4项，每缺少1项扣8分，满分32分；以上4项内容，每项内容缺陷扣2分，因缺陷每项最多扣8分，不提供不得分（内容缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致仅有框架或标题、适用的标准(方法) 错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形）。
供应商授权人： | 联系方式： | 供应商名称： |  |  | 市场竞价综合得分
采购小组成员
业务需求采购代表签字： |  |  |  |  | 招标办代表签字：