## Sheet1
电子内窥镜图像处理器市场竞价需求应答表
响应产品名称： |  | 响应产品生产厂家： | 规格型号： |  | 是否进口：
评分因素及分值 | 评分标准 | 首次报价（单价/元） | 最终报价（单价/元） |  | 竞价最终报价得分
报价 30分 | 满足竞价文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*30%*100
评分因素及分值 | 评分标准 | 竞价需求明细 | 实际响应明细 | 响应/偏离 | 竞价需求响应得分
市场竞价需求 34分 | 完全符合“▲”条款得20分每偏离一项扣2分，如偏离≥10项的，此项得0分。 完全符合非“▲”条款得14分；每偏离1项扣1分，如偏离≥14项的，此项得0分。 带“*”条款为实质性需求，不得偏离 | ▲1：兼容自身13.3寸触摸屏，且可外连12寸-55寸的监视器；
2：视频输出分辨率1920×1080
▲3：具有图像调节功能:a.降噪：通过图像处理校正噪点
4：具有图像冻结功能，可创建动态图像的静止画面
5：具有电子变焦功能，可对图像进行1.0倍、1.5倍、2.0倍放大
▲6：具有拍照和录像功能，通过自身自带的USB接口，可连接U盘，将所拍摄的照片以jpg格式保存，视频以mp4的格式保存
7：WIFI无线传输距离：无障碍条件下，无线传输距离50m，±（-10%），上限不计。
8：电池带载时间：电池电量可连续工作时间约3小时
9：与图像处理器配合使用，适用于胰胆系统、阑尾腔的观察、诊断和治疗中成像
10：独立注水通道≥2个。
▲11：工作通道≥1.2mm，内窥镜前端直径≤11Fr，
▲12：插入部外径大小规格≥4种
▲13：前端可四向调节，手柄有对应大小方向控制旋钮，带锁定功能。
14：可同时实现注水/负压吸引。
15：视野角度≥120度。
16：视向角0度（直视）
17：工作长度≤2200mm
▲18：插入部外径≤8.4Fr，工作通道≤1.2mm；插入部外径≤14.7Fr，工作通道≤2.2mm
19：全长为700mm-800 mm，工作长度为380mm-400mm；
▲20：弯曲部弯曲角度向上≥180°，向下≥180°；
▲21：视场角≥120°；
▲22：景深0.5～120mm；
23：操作部后端具有旋转功能，旋转度数为0~120°；
24：插入部具有旋转功能，旋转度数为0~60°
3：活检钳
3.1：直径：≥0.99mm，钳口外径：≥1.0mm，钳口开度：≥3.9mm，工作长度≤2900mm
3.2：钳头类型具备鳄口/平口、有针/无针
4：网篮
4.1：插入部直径≤1.65mm，网篮开幅≤20mm，工作长度≤2900mm
配置清单：
电子内窥镜图像处理器1台
一次性使用成像导管1根
一次性使用电子胆道成像导管1根
一次性使用内窥镜活检钳1根
一次性使用取石网篮1根
注水泵1台
信号转换器1台
电源电缆包1套
|  | 25：*整机质保≥5年 |  | 响应
评分因素及分值 | 评分标准 | 类似业绩明细 |  |  | 类似项目业绩得分
类似项目业绩 4分 | 自2021年1月1日至投标截止日前响应供应商完成类似项目业绩，每提供一个得1分，本项满分4分。提供合同复印件加盖供应商公章，以签订合同时间为准，不提供不得分。
评分因素及分值 | 评分标准 | 实际售后服务方案 |  |  | 竞价售后服务得分
售后服务方案 32分 | 售后服务方案至少包含产品安装调试、售后维护、培训方案、应急保障方案4项，每缺少1项扣8分，满分32分；以上4项内容，每项内容缺陷扣2分，因缺陷每项最多扣8分，不提供不得分（内容缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致仅有框架或标题、适用的标准(方法) 错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形）。
供应商授权人： | 联系方式： | 供应商名称： |  |  | 市场竞价综合得分：
采购小组成员
业务需求采购代表签字： |  |  |  |  | 招标办代表签字：